附件2

工地扬尘在线监测设备设置标准

一、布设位置

监测点布设在距离基坑或项目主体结构不大于10米范围或距离工程主要出入口不大于5米范围；监测设备应在远程视频监控范围内；设备采集口距离地面高度不高于4米；工地雾炮、喷淋与检测设备的距离不低于5米。

二、性能参数表

| 设备类型 | 技术指标 |  | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物监测 | 监测因子 |  | PM10（主要指标） |
|  | 监测方式 |  | 连续自动监测 |
|  | 测量原理 |  | 微量振荡天平法、β射线法、光散射法、β射线+光散射法 |
|  | 测量范围 |  | 0-10mg/m³（自动量程） |
|  | 流量漂移 |  | 24h内，任意一次测试时间点流量变化应不超过设定流量的±5%，24h平均流量变化应为-5%～5%。 |
|  | 分辨率 |  | ≤0.1ug/m³ |
|  | 与参比方法比较* | 平均相对误差 | 不少于20对样品，平均相对误差为-15%～15%。 |
|  |  | 相关系数 | ≥0.8（90%置信度） |
|  | 示值重复性 |  | 不大于10% |
|  | 示值误差 |  | 不超过±20% |
|  | 功能 |  | 具备自动除湿或湿度补偿、浓度报警、断电、保护功能 |
|  | 运行环境 |  | -10℃～45℃,≤100%RH |
| *：参比方法是指国家标准分析方法。 |  |  |  |
| 数据采集设备 | （1）监测数据储存时间不少于3个月。 （2）颗粒物（PM10）监测数据有效率不低于90%。 |  |  |
| 显示设备 | （1）外壳防护等级应满足防护等级IP65适应恶劣环境的箱体设计； （2）环境亮度自动调节，显示内容在昼夜间均可保持清晰。 |  |  |
| 智能监控终端 | 具备PM10监控数据预警功能，PM10超过150微克/立方米时，智能监控系统发出预警信号。 |  |  |
| 联动设备 | 扬尘监测数据超标时，联动设备实现自动或手动控制降尘设备，实现及时控尘。 |  |  |

三、计量认证及标准

工地扬尘在线监测设备指标参数应具备计量器具型式评价报告、获计量器具型式批准、由计量院颁布的设备校准证书，取得由国家生态环境部颁发的中国环境保护产品认证证书（CCEP）、省（市）级计量院出具的计量器具型式批准证书（CPA）的认证。

扬尘在线监测设备中的粉尘监测仪指标参数应符合《粉尘浓度测量仪检定规程》（JJG846-2015）和相关技术要求。

扬尘在线监测仪器传输应符合《污染源在线自动监控（监测系统数据传输标准）》（HJ212-2017）和《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪》（HJ477-2009）的相关要求。

四、工地扬尘污染源监测协议示例

按照污染物在线监控（监测）系统数据传输标准【HJ212-2017】的传输要求，现场数采仪需提供实时数据、分钟数据、小时数据、日数据数据包，有疑问请联系对接技术人员王新蕾（手机号：18994370376）。示例如下：

2011实时数据 5分钟一次

| 类别 | 项目 |  | 示例/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用命令 | 现场机 | 上传实时数据 | QN=20160801085857223;ST=39;CN=2011;PW=123456;MN=010000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&DataTime=20160801085857;a01007-Rtd=7.1,a01007-Flag=N;a34002-SampleTime=20160801070000,a34002-Rtd=2.2, a34002-Flag=N…&& |
| 使用字 段 | qn |  | 数据包标识，必传 |
|  | ST=39 |  | 工地扬尘污染源，必传 |
|  | cn |  | 命令编号，2011为实时数据，必传 |
|  | mn |  | 数采仪的唯一标识，必须唯一，一个设备一个MN号，必传 |
|  | Flag=4 |  | 表示无应答的报文协议，必传 |
|  | DataTime |  | 数据时间 |
|  | a01007 |  | 污染物编码，见下 |
|  | Rtd |  | 实时浓度，必传 |
|  | SampleTime |  | 采样时间 |
|  | a01007-Flag |  | 实时数据标识，具体参见HJ212 |
| 备注 | 数采仪主动发送一个无应答的实时数据包 |  |  |

2051分钟数据 10分钟一次

| 类别 | 项目 |  | 示例/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用命令 | 现场机 | 上传分钟数据 | QN=20160801085857223;ST=39;CN=2011;PW=123456;MN=010000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&DataTime=20160801085000;a01007-Min=7.1,a01007-Avg=17.5,a01007-Max=20.1,a01007-Flag=N;a34002- Min =2.4,a34002-Avg =5.2,a34002-Max =15.2, a34002-Flag=N…&& |
| 使用字段 | DataTime |  | 监测时间，20160801085000表示在2016年08月01日08点50分到2016年08月01日08点59分59秒的实时数据进行统计 |
|  | Min |  | 时间范围内的最小值 |
|  | Avg |  | 时间范围内的平均值 |
|  | Max |  | 时间范围内的最大值 |
| 备注 | 数采仪主动发送一个无应答的分钟数据包,其他参数参见2011命令示例 |  |  |

2061小时数据 1小时一次

| 类别 | 项目 |  | 示例/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用命令 | 现场机 | 上传实时数据 | QN=20160801085857223;ST=39;CN=2061;PW=123456;MN=010000A8900016F000169DC0;Flag=5;CP=&&DataTime=20160801080000;a01007-Min=7.1,a01007-Avg=17.5,a01007-Max=20.1,a01007-Flag=N;a34002- Min =2.4,a34002-Avg =5.2,a34002-Max =15.2, a34002-Flag=N…&& |
|  | 上位机 | 返回数据应答 | QN=20160801085000001;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&&& |
| 使用字段 | Flag=5 |  | 表示有应答的报文协议，必传 |
|  | DataTime |  | 监测时间，20160801085000表示在2016年08月01日08点到2016年08月01日08点59分59秒的实时数据进行统计 |
|  | ST=91 |  | 表示系统交互 |
|  | CN=9014 |  | 表示数据应答命令 |
| 备注 | 数采仪主动发送一个有应答的分钟数据包,应答的QN和起始的QN保持一致，如上位机未应答则现场机需重发，具体见HJ212标准 |  |  |

2031日数据 一天一次

| 类别 | 项目 |  | 示例/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用命令 | 现场机 | 上传实时数据 | QN=20160801085857223;ST=39;CN=2031;PW=123456;MN=010000A8900016F000169DC0;Flag=5;CP=&&DataTime=20160801000000;a01007-Min=7.1,a01007-Avg=17.5,a01007-Max=20.1,a01007-Flag=N;a34002- Min =2.4,a34002-Avg =5.2,a34002-Max =15.2, a34002-Flag=N…&& |
|  | 上位机 | 返回数据应答 | QN=20160801085000001;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&&& |
| 使用字段 | Flag=5 |  | 表示有应答的报文协议，必传 |
|  | DataTime |  | 监测时间，20160801085000表示在2016年08月01日到2016年08月01日08点59分59秒的实时数据进行统计 |
|  | ST=91 |  | 表示系统交互 |
|  | CN=9014 |  | 表示数据应答命令 |
| 备注 | 数采仪主动发送一个有应答的分钟数据包,应答的QN和起始的QN保持一致，如上位机未应答则现场机需重发，具体见HJ212标准 |  |  |

常用监测因子 其他参见HJ212-2017及 HJ 524—2009

| 监测因子名称 | 监测因子编码 | 浓度单位 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | a01001 | 摄氏度 | N3.1 |
| 湿度 | a01002 | % | N3.1 |
| 气压 | a01006 | 千帕 | N5.3 |
| 风速 | a01007 | 米/秒 | N4.1 |
| 风向 | a01008 | 角度 | N4 |
| 总悬浮颗粒物TSP | a34001 | 纳克/立方米 | N3.3 |
| 可吸入颗粒物PM10 | a34002 | 纳克/立方米 | N3.3 |
| 细微颗粒物PM2.5 | a34004 | 纳克/立方米 | N3.3 |